Приложение № 2

к договору № _____________

от «______» ___________ 202__ г.

техническОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование и количество: Измерительная поршневая система с набором грузов для  грузопоршневого манометра МП-600, страна происхождения - Россия - 1 шт.

2. Функциональные характеристики: предназначена для использования в составе грузопоршневого манометра в качестве эталона третьего разряда при поверке средств измерении избыточного давления.

3. Технические и метрологические характеристики.

Комплектность:

- измерительная поршневая система, в соответствии с п 3.1. настоящего приложения;

- набор грузов, в соответствии с п 3.2. настоящего приложения;

3.1. Технические и метрологические характеристики измерительной поршневой системы.

| № п/п | Наименование параметра | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нижний предел измерений, кгс/см2 | 2 |
| 2. | Верхний предел измерений, кгс/см2 | 600 |
| 3. | Предел основной допускаемой относительной погрешности, в диапазоне от 60 до 600 кгс/см2, % | 0,05 |
| 4. | Предел основной допускаемой абсолютной погрешности, в диапазоне от нижнего предела измерений до 60 кгс/см2, кгс/см2 | 0,03 |
| 5. | Температурный коэффициент расширения материала пары «поршень—цилиндр» 1/°С | 8·10-6 |
| 6. | Номинальное значение площади поршня, см2 | 0,05 |
| 7. | Диапазон нормальной температуры | (+ 18 .. + 22) °С |
| 8. | Диапазон рабочей температуры | (+ 15 .. + 30) °С |
| 9. | Рабочая среда | Касторовое масло ГОСТ 18102-95 |
| 10. | Значение местного ускорения свободного падения, м/с2 | 9,8145 |
| 11. | Присоединительные размеры | Резьбовой штуцер М30х2 |

Измерительная поршневая система удовлетворяет требованиям пунктов 5.7, 5.8. МИ 2429-97 «Грузопоршневые манометры», маркировка измерительной поршневой системы соответствует требованиям  пункта 5.9.2 МИ 2429-97 «Грузопоршневые манометры».

Измерительная поршневая система имеет футляр для хранения в процессе эксплуатации.

Измерительная поршневая система имеет свидетельство о поверке, в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

3.2. Технические и метрологические характеристики грузов.

| № п/п | Наименование параметра | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тарелка | 1 шт. |
| 2. | Колокол | 1 шт. |
| 3. | Груз для воспроизведения давления 1 кгс/см2 | 1 шт. |
| 4. | Груз для воспроизведения давления 2 кгс/см2 | 2 шт. |
| 5. | Груз для воспроизведения давления 5 кгс/см2 | 1 шт. |
| 6. | Груз для воспроизведения давления 10 кгс/см2 | 4 шт. |
| 7. | Груз для воспроизведения давления 50 кгс/см2 | 11 шт. |
| 8. | Масса грузов, тарелки, колокола и подвижной части измерительной поршневой системы подогнана с учётом местного ускорения падения и действительного значения площади поршня с относительной погрешностью | 0,01% |
| 9. | Материал грузов, и колокола | нержавеющая сталь плотностью (7900 ± 40) кг/м3 |
| 10. | Материал тарелки | алюминий плотностью (2800 ± 14) кг/м3 |

Конструкция измерительной поршневой системы, тарелки и грузов обеспечивает выполнение требований пункта 5.5. МИ 2429-97 «Грузопоршневые манометры», маркировка грузов  соответствует требованиям  пункта 5.9.3 МИ 2429-97 «Грузопоршневые манометры».

Наборы грузов имеют футляр для хранения в процессе эксплуатации.

Тарелка, колокол и грузы имеют протокол определения действительных масс.

4. Прочие характеристики.

- год выпуска: 2026 год;

- поставляемое оборудование - новое (не бывшее в употреблении, не проходившее ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), обеспечивает предусмотренные производителем функции и соответствует стандартам качества и безопасности;

- поставляемое оборудование имеет руководство по эксплуатации, техническое описание и паспорт, на русском языке;

- оборудование должно быть поверено с предоставлением протокола поверки и с присвоением разряда в соответствии с Государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа, утвержденной приказом Росстандарта №2653 от 20.10.2022 года.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Поставщик: ______________________ ______________________ ___________________/____________________/ | Заказчик: АО «Завод «Прибор» Генеральный директор ____________________/ А.М. Санников/ |
| --- | --- |

М.П.       								          М.П.